一、概述

OSEN-5B台式多功能激光粉尘仪用于公共场所空气中可吸入粉尘(PM10,PM2.5,TSP)浓度和洁净环境单位体积空气里粒径为（0.3～5.0）μm尘埃粒子的数量。是疾病预防控制中心，卫生监督，环境灰尘监测等部门实时快速测量以上项目的新一代智能化测量仪器。

本仪器为小型便携式测量仪器,采用先进的光散射原理以半导体激光为测量光源，对空气中粉尘进行高灵敏非接触测量。由单片微处理器管理和控制测试全过程,采用高分辨率大屏幕高亮度液晶显示器,全中文显示。仪器还配有环境温度和相对温度测试装置，以方便用户对检测环境的检查。

本仪器体积小,携带方便,具有测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，操作简单，交直流两用等优点，仪器采用了强力抽气泵，使其更适合需配备长采样管的中央空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测。适宜无外电源场合测量。可广泛应用于各类公共场所及电子、光学、食品、航天和航空等领域。

二、主要技术指标

1、可吸入粉尘测量档别:PM10,PM5,PM2.5及TSP

2，可吸入粉尘测量范围：0.001~10mg/m³；0.01~100mg/m³；

2、检测灵敏度：0.001mg/m³；

3，尘埃粒子测量档别：（0.3 , 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0）µm六档同时显示；

4，空气采样流量：2.83L/min (0.1 f t 3/min)；

5、采样时间：1分,2分…30分；

4、湿度自动修正；

5、数据存储容量：800组数据，分40个存贮区,每区20组；并可随时查询打印，或删除。

6、可配接打印机：可用随主机配套的微型打印机可打印检测日期、时间及检测结果。

7，仪器设有可编程时钟芯片，为测量提供准确的日期，时间信息。

8，工作环境：  温度（0－40℃）

湿度RH（20－70）％

9、工作电源：220V交流电源；内置高容量锂电池，充足电后可连续使用5小时以上。

10、体积： 170mm×150 mm×70 mm；

11，重量；约750mg；

三、产品特点

仪器符合工业企业卫生标准（GBZ1-2002）、工作场所有害因素接触限值（GBZ2-2002）标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准、铁道部TB/T2323-92

《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》标准，以及卫生部WS394—2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。

1.直读粉尘质量浓度（mg/m3）；
  2.PM10、、PM2.5、TSP多种粒子同时监测。
  3.设计了在线滤膜采样器，实现了连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容，可以分析所收集到颗粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。
  4.采用激光光源，质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响。
  5.大屏幕液晶显示器，汉字菜单提示。
  6.设计了恒流控制器，确保采样流量恒定，切割曲线正确。
  7.具有内装光学标准散板，确保仪器高稳定性。
  8.具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器高可靠性。
  9.通过计算机软件实现仪器零点自动调节，提高了仪器测量精度，方便了用户使用。
  10.可根据设定时间定时采样，定时启动及关闭，所得数据可通过微型打印机记录或通过USB接口导入PC机进行数据处理，而使仪器适合于大气环境可吸入颗粒物连续监测。
  11.可设定粉尘浓度超标报警阈值，粉尘超标时自动声光报警，或将信号传输到控制中心进行监控。
  
  12.除设有适合室内公共场所粉尘监测的“一般测量”模式和适合大气环境监测的“连续监测”模式